Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

ГККП «Областной противотуберкулезный диспансер»  Управления здравоохранения акимата Мангистауской области

| Лот № | Наименование | Технические характеристики товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором (крышкой), работающий постоянно в присутствии людей с услугой установки и калибровки | Технические характеристики: Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей. Кол-во ламп – 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Ключевая особенность аппарата наличие двух режимов работы: Режим 1 «постоянно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор проходит ультрафиолетовое облучение, при этом облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча должна составлять не менее 90-100 мкВт/см2. Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см2. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть не менее 150 мкВт/см2. Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. Установка облучателей происходит согласно плана расположения навешивания облучателей, который заранее предоставляется Заказчиком Поставщику. Квалификационные документы: В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы: - Талон из уполномоченного органа о приёме уведомления на осуществление деятельности по оптовой либо розничной реализации медицинской техники - Регистрационное удостоверение МЗ РК на облучатель; - Сертификат средства измерения на товар (в случае, если товар поставщика не является средством измерения, необходимо приложить соответствующий документ из уполномоченного органа); - Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках (для сравнения технических характеристик) с подписями и печатями завода изготовителя; - Действующий сертификат о поверке на радиометр, либо паспорт с отметкой о поверке; - Сертификат о признании утверждения типа средств измерений на радиометр; - Наличие квалифицированного специалиста у поставщика, которое подтверждается сертификатом от производителя о том, что он прошел обучение по установки, методике калибровки и сервисному обслуживанию оборудования. Сопутствующие услуги: Установка включает в себя: навешивание и электромонтажные работы. Все комплектующие необходимые для электрического подключения (4-х жильный кабель, двухклавишные выключатели, комплекты метизов) входят в стоимость товара. Калибровка (настройка необходимых параметров) облучателя производится поставщиком с использованием УФ - радиометра со шкалой в ед. измерения мкВт/см2, зарегистрированного в РК в реестре средств измерений. Поставщик обязан предоставить сертификат о своевременной поверке радиометра. Облучатель считается установленным после подтверждения заявленных в паспорте параметров прибором радиометром. Калибровка и установка производится квалифицированным специалистом, имеющим сертификат от Завода-производителя. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт., журнал учета УФБО – 1 шт. | 294 |

Главный врач _________________________________________  Титанов К.У.